|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo** | Estandarizar el procedimiento para el manejo del autoclave marca Scalan Morris equipo |
| **Alcance** | Aplica para la autoclave marca Scalan Morris donde se esteriliza el material limpio. |
| **Procedimiento** | |
| 1- Colocar el material a esterilizar. | |
| 2- Poner la cinta de autoclave al material e Ingresar control Biológico (se realiza CB 2 veces a la semana y el control químico CQ 1 vez diariamente). | |
| 3-Cerrar bien la puerta, garantizando que no se presenten fugas. Revisar que las llaves verde y amarilla se encuentren en posición vertical | |
| 4-Verifique que el tubo de visualización de agua contenga el líquido, ya que el equipo automáticamente realiza el ajuste. | |
| 5- Prender los tacos que se encuentran en la pared al lado de la autoclave | |
| 6-Se ajusta el tiempo a 25 minutos. | |
| 7-Apretar el botón verde y el equipo inicia su proceso. | |
| 8- Los relojes indicadores de temperatura, tiempo y presión se ajustan automáticamente a 121°C con 15 libras de presión. | |
| 9- El autoclave cuando termina el proceso para automáticamente. | |
| 10- Dejar que los relojes indicadores bajen a cero para proceder a abrir. | |
| 11-Abrir la puerta con cuidado dejando reposar unos minutos el material adentro. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** | **Fecha de vigencia** |
| Caler | Aseguramiento de Calidad | Rectoría | Enero 2015 |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **MODIFICACIÓN** |
| 2. | Se adiciona en el paso el control químico CQ 1 vez diariamente). |
| 3. | Se adiciona en este paso revisar que las llaves verde y amarilla se encuentren en posición vertical |
| Todo el documento | Se revisó y ajusto por la Coordinación administrativa de laboratorios, equipos y reactivos. Versión 2 - Enero 2020. |