| Objetivo | Estandarizar el procedimiento para el manejo del autoclave marca STURDY |
| --- | --- |
| Alcance | Aplica para la autoclave marca STURDY donde se esteriliza el material contaminado. |
| Procedimiento |  |
| 1- En cubetas plásticas colocar el material a esterilizar y diferenciar el manejo del material en recipientes separados. (tubos, cajas, aplicadores…) |  |
| 2- Ingresar las cubetas en la autoclave STURDY para material contaminado con material de control de autoclavado. (se realiza control biológico, (CB) 2 veces a la semana y control químico (CQ) 1 vez al día). |  |
| 3-Subir los tacos los cuales se encuentran en la pared al lado del equipo |  |
| 4- Verificar el nivel del agua; si es necesario nivelar, se debe abrir la llave que está ubicada al lado derecho. |  |
| 5- Cuando el agua alcance el nivel, cerrar la llave, la autoclave automáticamente inicia el proceso de aumento de temperatura y se debe cerrar la puerta verificando que quede bien ajustada para evitar fugas de vapor. |  |
| 6- Los controles indicadores de temperatura, tiempo y presión se ajustan automáticamente a 121°C durante 15 min con 15 libras de presión. |  |
| 7- La autoclave cuando termina el proceso para automáticamente. |  |
| 8- Dejar que los relojes indicadores bajen a cero para proceder a abrir. Recomendación importante: Nunca abrir el autoclave antes de que los controles indicadores hayan llegado a cero. La presión de vapor debe estar en cero para poder abrirla, así evitamos accidentes graves. |  |
| 9- Abrir la puerta con cuidado y dejar reposar el material por unos minutos |  |
| 10- Retirar las cubetas con el material esterilizado. |  |
| 11- Se llevan las cubetas a la poceta donde se continúa el manejo de lavado de material. |  |

| Elaboró | Revisó | Aprobó | Fecha de vigencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CALER | Dirección de Aseguramiento de la Calidad Líder SIG | Consejo de Rectoría | Febrero de 2025 |

CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | VERSIÓN | ÍTEM | MODIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Versión 2 | 2 | Se adiciona esta aclaración: se realiza CB 2 veces a la semana. |
| Enero 2019. | Versión 2 | Todo el documento | Se revisó y ajustó por la Coordinación administrativa de laboratorios, equipos y reactivos. Se actualiza versión 1 a versión 2 |
|  | Versión 3 | 2 | Se adiciona en este paso el control químico CQ 1 vez al día. |
| Enero 2020 | Versión 3 | Todo el documento | Se revisó y ajustó por la Coordinación administrativa de laboratorios, equipos y reactivos. Se actualiza versión 2 a versión 3 |
| Enero 2023 | Versión 4 | 4 | Se elimina paso número 4, (Cerrar bien la puerta, garantizando que no se presenten fugas) ya que se encuentra descrito en el paso numero 6. (Cuando el agua alcance el nivel, cerrar la llave, la autoclave automáticamente inicia el proceso de aumento de temperatura y se debe cerrar la puerta verificando que quede bien ajustada para evitar fugas de vapor) Se reorganiza la numeración. |
| Enero 2023 | Versión 4 | 8 | Se adiciona la siguiente recomendación: Recomendación importante: Nunca abrir el autoclave antes de que los controles indicadores hayan llegado a cero. La presión de vapor debe estar en cero para poder abrirla, así evitamos accidentes graves. |
| Enero 2023 | Versión 4 | Todo el documento | Se aplican los cambios a la fuente, encabezado y control de cambios de acuerdo con las directrices institucionales. Se cambia las siglas en el encabezado de GRE-PR- a GRE-PRT Se revisó y ajustó por la Coordinación administrativa de laboratorios, equipos y reactivos. Se actualiza la versión 3ª versión 4 |